重庆市江津区中心医院

竞争性采购文件

项目名称:  车载担架等设备采购

重庆市江津区中心医院

二○二二年七月

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对车载担架等设备 进行分散采购，兹邀请相关供应商参加投标和报价。

采购项目内容：

车载担架等设备。最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载担架 | 台 | 2 | 0.98 | 1.96 |
| 2 | 电动病床床垫 | 张 | 18 | 0.06 | 1.08 |
|  | 不锈钢存储柜 | 张 | 1 | 0.36 | 0.36 |

一、分散采购文件获取方法：挂网公告平台自行下载。

二、投标文件份数：正本副本各壹份。

三、投标报名截止时间：2022 年8月 3日12时00分。

四、开标时间、地点：报名成功后以通知时间为准。届时请参加的单位法人或法人委托人参与投标。

五、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录。

2、法人营业执照、经营许可证、生产许可证、税务登记证、组织机构代码、医疗器械注册证等（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件和逐级授权书（原件）

4、产品必须获得临床使用的国家相关资质（复印件加盖印章）

5、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

- 车载担架技术参数

1.担架由高强度的铝合金制成；

2.不需要任何控制把手就能自动上下车；

3.PVC防水海绵床垫，靠背可调节，使病人感觉舒适；

4.加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布的辅助上车轮以及铝块大大增加了担架的承重力，仅需一人便轻松完成上车过程；

5.腿部含有自锁功能；

*6.上车后可由固定装置锁在车厢底上，必须与在用救护车卡扣匹配；

7. 配一根不锈钢盐水架，可插在两边的孔内；

8.配两根患者约束固定带，分别位于胸部及大腿；

9.主要适用于救护车、医院、急救中心转运病人；

10.实际承重可达250KGS；

11.高位时：195*54*87CM,低位时：202*54*27CM。

- 电动病床床垫技术参数

- 用于配置ICU病房电动病床，床垫3段式可重叠，内置填充高回弹性海绵，床垫外皮为人造PU材料皮革。

- 不锈钢存储柜技术参数

1、材质为医用不锈钢，具备防腐蚀性；

2、长*宽*高：2.4m*0.5m*0.8m，上下分2层，具体尺寸根据房间现场尺寸定制。

第三部份  分散采购项目要求

一、参加投标的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、采购项目内容信息表内，每个分包号对应一个项目招标，不同分包号内设备不得合并投标。供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、投标文件应包含：投标人资格要求，投标货物一览表、产品投标报价，技术说明文件等，投标文件一正一副。

六、医院组建三名以上分散采购小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，分散采购小组成员负责全部投标会议过程。

七、如果出现投标截止时间后参加报名的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，分散采购小组有权宣布终止开标。

八、投标原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的投标文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次分散采购采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得中标的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得中标的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期≥1年，质保期满后无质量问题无息付清余款。

十四、本分散采购文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。