重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  脊柱固定转运版等小型医学装备采购

重庆市江津区中心医院

二○一八年十一月三十日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对      脊柱固定转运版等小型医学装备，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

采购项目内容：

脊柱固定转运版等小型医学装备。最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 申请 科室 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱固定转移板 | 外科ICU | 张 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  | 心电图机 | 肿瘤科 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
|  | 肠内营养泵 | 外科ICU | 台 | 2 | 0.61 | 1.22 |
|  | 电动子宫切除器 | 手术室 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 妇产科综合检查床 | 妇科 | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 可视喉镜 | 血透室 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 血液运输箱 | 输血科 | 台 | 5 | 0.3 | 1.5 |
| 3 | 医用空气消毒机 | 手术室 | 台 | 1 | 0.88 | 0.88 |

一、谈判文件获取方法：在江津区中心医院外网上自行下载。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间：2018 年 12月 6日12时0分。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照、经营许可证、生产许可证、税务登记证等（复印件加盖印章，投标公司必须是具备相应投标产品的经营许可范围）

2、法人代表授权书、生产厂家授权文件和逐级授权书（原件）

3、投标的医疗设备器械产品必须获得医疗器械注册证，消毒产品必须获得消毒产品卫生安全评价报告备案凭证，以及临床使用的国家相关资质（复印件加盖印章）

4、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联系传真：023-47521342

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

分包一：脊柱固定转移板技术参数

1、脊椎固定板（配三条固定带）采用进口聚乙烯材料，造形美观、坚固耐用，使用环境温度范围大(-20度至+60度)不变形、不老化、重量轻等特点；脊椎固定板两根中心柱杆是4公分直径的碳纤维棒材料。

2、脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。

3、100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。

4、份量轻，重量≤6.2kg，体积为40×183×6.5cm相差不超过5%,经久耐用，可承受 1100kg重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。

5、设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。

6、固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。

7、固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。

8、易清洗，防水，无吸水性。

9、高强度固定带卡针，可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带。

10、与其它头部固定器兼容。

11、X光、MRI、CT穿透效果好。

12、适用于成人、儿童病人等各类病人。碳纤微管制作并进行了加厚处理。

13、独立皮带孔、把手孔，14个把手。可同时使用上、中、下三条高强度固定带。根据人体力学设计，平方时与地面之间留有距离，易于抬起。2块板的最小储存空间大约4英尺。配置专用保险带3副（含高强度固定带卡针）。

分包一：心电图机技术参数

1、工作条件： 产品可在电源220伏，50赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作，产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。

2、 ECG输入： ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集， 导联选择：手动/自动可选， 输入阻抗：≥50MΩ，频率响应：0.05-150Hz  (-3db)， 定标电压：1mV±2%，抗极化电压：≥±500mV， 内部噪声：≤12.5uVP-P， 时间常数：＞3.2 sec，共模抑制比：≥110db，输入电流：≤50nA， 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能，导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能， 操作提示和报告语言中文。

3、波形处理： A/D转换：≥12bit， 采样率：1000HZ， 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV， 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能， 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

4、存储器：设备内置存储器，存储病历≥100例，存储数据可通过USB口导入导出

5、显示器： 320×240点单色液晶，显示信息：同屏显示3道、6道、12道心电波形，显示内容应包含心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、日期、标记、患者信息等。

6、记录器：热敏式点阵打印机，走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/sec ±1%，记录通道：1、1+1、2，3，3+1，记录纸规格：≥80mm  卷纸，打印方式：实时同步12道心电波形  分段打印， 记录内容需包含：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等，可外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

7、外部输入接口：RS232端口，USB接口，网络接口

8、便携：设备应内置提手方便移动

9、电源：交直流两用　自动转换，交流电源：交流 220V±22V  50Hz/60Hz，直流电源：内置可充电电池，充足后可正常工作时间6小时以上。

10、产品认证：通过CE和FDA认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件），公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证。

11、配置要求：主机：1台　（含充电电池1块），含抗除颤电击保护的一体化导联线：1根，肢体电极：4个，胸电极：6只， 电源线：1根，地线：1根

分包一：肠内营养泵技术参数

1、输液流量可调范围：1ml/h～600ml/h，增量为1ml/h。

2、预输量可调范围：0.0～9999ml，增量：0.1ml，预输量0.0～999.9ml，增量1ml,预输量1000～9999ml。

3、已输量显示范围：0.0～9999ml，增量：0.1ml,预输量0.0～999.9ml，增量：1ml,预输量1000～9999ml

4、根据临床所设输液速度，实际准确性在±10％以内。

5、快排速度：范围:10～600ml/h, 增量：10ml/h。

6、已通过CE认证，符合最新欧盟安全标准。

7、当设备充满电后以25ml/h运行时，持续工作时间约12小时。

8、工作电源：～220V、50Hz，功率：≤25VA。

9、AC100~220V,50/60HZ：内置高容量聚合物锂电池；DC11.1V,≥1800mAh.新电池充满电后，可供营养泵以25ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定速率）工作10小时以上。

10、工作环境：温度5～40℃；相对湿度20～90%,存放-10℃～+55℃

11、大气压力：860hPa～1060hPa。

12、安全等级：Ⅰ类CF型。

13、防水等级：IPX4(避免所有方向的溅水)

14、重量≤：1300g。

15、外形尺寸（长 × 宽 × 高）接近：150mm×190mm×130（mm）。

分包一：电动子宫切除器技术参数

1、电动器的电器参数：使用电源：～220V  50Hz，额定功率： 40VA；熔断器：外部两个规格为F1AL250V，内部两个规格为：F1AL250V、F0.5AL250V。电机电压：DC7~30.5V。运行方式：间歇加载连续运行。（加载：15min、间歇：2min）

2、电动器转动力矩应不小于15N·cm，转速允许下降20%。

3、电动器的转速51r/min-201r/min，允差±10%。在距刀管头端6mm处，径向跳动量不大于1.5mm。

4、电动器的噪声应不大于68dB(A)。

5、具有良好的切割性能，在正常状态下，应能顺利切割子宫腔等软组织。

6、各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊、虚焊、漏焊或堆焊等现象。

7、安全要求符合GB9706.1中I类BF型设备的规定。

分包一：妇科检查床技术参数

1、适用范围：本产品适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行刮宫等妇产科手术。

2、主要结构：该床采用液压升降，床面前后倾及背板折转采用蜗杆、齿轮、齿条结构，手摇轮操纵。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。腿板可回转或拆卸，污物盆为隐藏式。所有外罩、污物盆，均为SUS304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。

3、主要规格：台面尺寸：长1900mm   宽600 mm，床面升降范围：680～930mm ，升距≥250mm ，可自由升降、锁定。

4、主要技术参数：前    倾： ≥10°    后    倾：≥20°

背板上折： ≥45°   背板下折：≥10°

背板尺寸：800×600  座板尺寸：400×600

腿板尺寸：650×600

5、基本配置：主床1张、支肩架2只、麻醉屏架1个、拉手2只、托手板2只、托腿架2只、污物盆1只、床垫1套

分包二：血液运输箱技术参数

1、外层用HDPE硬膠制造，内层以不含毒素CoPP制造，坚固耐用，内藏特厚PU隔热物料，提供冷保温或暖保温效果。
2、内藏隔热功能极高PU物料制造的单边掀起盖，配合无缝紧闭，使箱内冷气不致溢出，延长 保温功能。
3、采用刃度高且具弹性TPE橡膠制造存放网，可存放小件应用物品如锁匙、钱包、太阳镜等， 十分方便好用。
4、参照人体结构设计的前置拉手，配合后置双轮使用，可提起前箱体拉动箱身行走，能减轻 手部疲劳。
5、两旁设置提手，可双手提起，提供更方便手提功能。
6、部设置排水管，可将存水全部排出箱外，方便清理，以确保箱内卫生。
7、容积：12升，尺寸（mm）大约：395×280×260

分包二：可视喉镜技术参数

1、声门显露容易清晰，可减少操作过程中对喉部组织造成的损伤

2、独特的防雾功能；无需预热；为紧急插管手术节省时间

3、高亮三颗LED光源照明，视野更加清晰

4、大容量电池3200mAh；充满电情况下可持续使用 200分钟以上；

5、多种型号可供选择（儿童型号，成人型号，困难型号）

6、3.5寸全视角LCD高清显示器；屏幕可前后、左右旋转90°背光LED；屏幕分辨率640*480；视频宽高比4:3

7、200万高清防雾摄像头；视场角66°，无死角。光照度800LUX

8、手柄为人体工学设计，手感舒适，抑菌，轻便；

9、电池为优质锂离子可充电池；充满电可持续工作300分钟以上，电池寿命为3-4年；充电时间为8小时；

10、一键快速拍照；可连续摄像；数据可输出储存，可外接显示器；

11、镜片为高清聚合物医用PC材质；

12、电池：容量3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min

电源：MicroUSB充电接口， 充电器输入100-250V/50HZ,充电器输出5V/1000mA

13、储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa

14、工作环境：温度5℃/+40℃，湿度30%--85%，大气压力700hPa/1060hPa

15、整机重量：≤350g

16、防雾功能：无需预热，开机即可防雾。

17、拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像。

18、手柄：舒适短手柄设计。

19、适应科室：麻醉科，ICU, 急诊科，急救中心，救护车,内科，外科

20、临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管处理。（困难气道插管，创伤气道插管，部分颈椎活动受限病人插管，呼吸道梗阻的病人，没有自主呼吸的病人，各种原因所致的呼吸困难，外科手术需要气管内麻醉）

21、配置清单：

主机         1个

喉镜片 （儿童、成人、困难）    各1个

电源适配器          1个

USB数据线          1根

说明书              1份

合格证              1份

包装箱及钥匙        1个

22其他、1年整机免费保修。24小时内实时响应，并有备用机替换，不耽误临床工作的开展。

分包三：医用空气消毒机技术参数

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、风速高、中、低可选；

9、双通道立体式出风，循环风量大；

10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、外设防滑扶手，推拉移动自如。

13、适用房屋体积：≥130m3

14、外形：可移动式，外观尺寸（大小相差10%内）：55cm×43cm×93cm

15、循环消毒风量：≥1300m3/h

16、紫外线辐照强度：≥7.44×103μW/cm2

17、消毒功率：≤400W

18、紫外线管寿命：≥5000h

19、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2

20、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

21、负离子发生量：≥6×106个/cm3

22、额定电压：AC 220V±22V

23、额定频率：50Hz±1Hz

24、噪音：≤55dB(A)

25、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

26、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

27、安全防护分类：I类B型设备

28、提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、一个分包号对应一项投标项目，投标供应商应提供报价、安装调试及售后服务等内容，供应商投标报价包含投标产品、运输、安装调试、售后服务等所有费用，供应商报价不得超过预算最高单价,否则视为无效投标。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件。

六、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

七、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足三家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

八、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得谈判成功的供应商，投标结果无异议后应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期≥1年，质保期满后无质量问题付清全款。

十四、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。