重庆市江津区中心医院

分散采购文件

项目名称: 重庆市江津区中心医院东门分院九楼、十楼设备带改造项目

重庆市江津区中心医院

二○一九年九月九日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对重庆市江津区中心医院东门分院九楼、十楼设备带改造项目招标 ，进行分散采购，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市江津区中心医院东门分院九楼、十楼设备带改造项目 | 13.596 | 项目采购预算金额，包含项目验收合格前所有费用（材料、人工、机械、出渣、税票等所有费用）。 |

# 二、资金来源

# 自筹资金

# 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（提供证书复印件）；

2.投标人具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（提供证书复印件）；

3.投标人具有住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质（提供证书复印件）。

4、投标人具有医疗器械注册证（中心供氧系统）

5、提供川、渝、贵等地区三家以上综合医院业绩证明材料

（三）本项目不接受联合体投标

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件的获取：凡有意参加投标的投标人，自行下载本项目招标文件、图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起至投标截止时间。

（三）投标地点：重庆市江津区中心医院行政楼层11楼会议室

（四）投标截止时间： 2019年9月11日17点0分

（五）开标时间：报名成功后现场通知

（六）开标地点：同投标地点。

五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过投标截止时间报名和递交的投标文件，恕不接收。

（四）投标产生的费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购机构：重庆市江津区中心医院

联系人：蒋老师

电  话：（023）47520914

地  址： 重庆市江津区鼎山街道江洲大道725号

第二部份  项目技术规格、数量及质量要求

一、基本要求：

1、工期：合同签订生效后20天

2、中标方负责施工过程中人员安全防护、场地清洁，因施工被损坏的房屋或其他设施设备，由中标方负责修复。

3、技术规格及安装要求：

3.1铝合金设备带：

进入病房的氧气管均从每个病房的房角下来横至床头。并用装饰带罩住，以保证病房的美观。

采用豪华铝合金扣式设备带，铝合金设备带采用静电喷塑，分三槽设计，将强电、弱电、气体管道分开，确保系统安全。设备带采用整体化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修极为方便：表面静电喷塑，颜色稳定，附着力强，美观大方；

设备带材料设计主题厚度≥1.2mm，宽度不低于220mm，高度不低于50mm，颜色在施工时由医院选择自定。

病房设备带位置：根据院方要求设计，原则上终端中心离地面高度在1.4米以内便护士操作。

病房内氧气终端、吸引终端、床头灯、开关、电源插座、呼叫对讲系统均匀布置在设备带上，外观华丽、功能齐全。

3.2氧气终端：

采用自制快速插把式自密封接头（德标式自带维修阀），普通病床选配1套氧气终端，抢救室每张床选配2套氧气终端。使用时将带有快速插头的氧气吸入器插入终端自动定位卡死。打开吸入器即可吸氧。不用时轻轻一按终端外套，便可方便拔出吸氧器，终端自动复位保证气体不泄露。终端插拔自如，设有防插错结构，保证各种气体插座不能通用，以保证用气安全。当出现故障时，可关闭维修阀，检查故障原因，故障排除后，打开维修阀开关，恢复正常使用。检修时不会影响其他用气点的正常使用。

由于每个房间自带维修阀，若某个房间出现故障可直接关掉维修阀而不影响其他房间的使用。

技术参数：普通病房终端压力不低于0.2Mpa：麻醉机、呼吸机等医疗器械处压力不低于0.4Mpa（可调）。流量：10L/min；

验收标准：：YY/T0187—94《医用中心供氧系统通用技术条件》

GB50751--2012《医用气体工程技术规范》

病房终端布置：根据院方提供图纸资料

# 3.3病房床头电源系统要求：

3.3.1床头照明灯

采用T5/4W-8W的LED床头灯， LED采用稀土三基色荧光粉，三螺旋电极设计，纯白色，视觉效果好。高输出、高光效、高显色指数，节省电能。LED灯管，低电压启动，稳定性好，外观美观、使用寿命长。灯罩为透明耐用材料，方便取上。

# 3.3.2电源插座、开关

电源插座开关采用五孔插座，全国知名品牌。

3.3.3漏电保护器

普通病房不得小于16A/2P，抢救室不得小于63A/2P，均为国内知名品牌。

3.3.4病房设备带内电源线：采用国标2.5平方无烟阻燃的铜芯线，为国内知名品牌。

# 3.4病床呼叫对讲系统：

病床呼叫系统是专为大中型医院设计的病员护理专用设备，线路少、安装维修方便，操作简单，本套系统硬件有主机（设于各层护士站）、分机（每床设一只）和走廊显示屏、专用导线等组成。采用单片机为主控部件，应用微电脑编码技术，对讲声音清晰、不串号、可靠性高、功耗低的特点。系统抗干扰性强，不受外界闪电、电压等影响，系统安装方便、操作简单。

主机：位于医院护士站吧台，每病区一套，供医护人员使用。

呼叫主机为壁挂式主机，采用数字液晶中文菜单显示屏方式提示呼叫病员床号，同时具有语音和铃声报号功能，双向对讲、定时、优先级等功能，床位可任意设定和修改，系统还具有自动监测主机和分机显示出错信息，同时又声光报警，采用二芯线，不分正负任意连接。主机在线任意设定、更改分机号。

主机与病员一览表合二为一，并设有呼叫床位指示灯和床为数码显示窗口，外壳超薄型设计，造型特别精巧，可壁挂、桌面任意放置。分机采用最新主机在线任意编号，带自清除，外壳采用了全塑外扣式设计，适用于任何形式的安装配套，分机为内压线接线，实现了房间无断线的连接。

3.5具体配置方法：

3.5.1主要技术参数：

3.5.1.1电源：AC220V±15%  50HZ±1 HZ；

3.5.1.2工作方式：连续；

3.5.1.3静态功耗：＜20W；

3.5.1.4总线电压：20V；

3.5.1.5工作环境：环境温度0℃～40℃   相对湿度：≤80%；

3.5.2主要功能：

3.5.2.1双向呼叫、双向对讲；

3.5.2.2储存功能：当分机呼叫主机未接听时，或者主机与其他分机通话时，主机将自动存储呼叫分机号码，并在主机数码显示窗口及显示屏上按呼叫先后顺序循环显示，最多可存储16个分机号码；

3.5.2.3分机呼叫主机多功能显示：分机呼叫主机声光报号，液晶中文显示；

3.5.2.4护理级别设定：可根据病员病情设置三级护理床位；

3.5.2.5高级护理优先：高级护理级别的病员优先呼入；

3.5.2.6无中断呼叫：无论在呼叫和通话状态都能呼入并显示；

3.5.2.7主机可以检测分机故障：分机出现故障主机自动检测到并切断该分机，防止影响系统的正常工作；

3.5.2.8故障自检、报警数字显示：当系统出现故障时，主机显示窗口及显示屏给出数字显示，并伴有声音提示；

3.5.2.9检测电压、电流：主机可以实现检测总线的电流、电压。

# 3.6传呼主机：

传呼主机为壁挂式主机，采用中文菜单显示方式提示呼叫病员床号、房间号，有对讲、定时、优先级等功能，床位可任意设定和修改，系统还具有自动监测主机和分机显示出错信息，同时具有语音和铃声报号功能，壁挂式集有病员一览表，一机多用；主机容量为60-90门；三级护理级别显示。

3.7传呼分机：

传呼分机具有双向呼叫功能、双向对讲功能，病员和护士均可主动主动呼叫对方，其销号复位（自清除）功能便于护士处理后就近销号。

分机采用在线编号，变更床号只需要主机处重新设定即可，外壳采用外扣式设计，使用于任何形式的安装配套。

3.8走廊大屏幕显示屏：

### 走廊大屏幕显示屏为双面显示，4位数码显示，平时显示时间，呼叫时可显示房间号和分机号。也可以显示呼叫分机、存储分机号和呼叫序号。

4、配置要求：九楼56张床位（为全套标准配置），十楼15张床位（氧气、电源插座等功能基本配置）。

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级减压箱 | 1.名称:二级稳压箱 2.型号、规格:详设计 3.外观:圆弧防撞设计 4.安装部位:管井副管道处 5.安装方式:详设计 [工程内容] 1.安装 2.调试 | 1 | 台 |
| 2 | 氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.型号:MF5212 3.规格:流量范围为0.3L/min-200L/min 4.安装部位:各病区使用 [工程内容] 1.配合安装 2.单体调试 | 1 | 台 |
| 3 | 压力监测箱 | 1.名称:压力监测报警装置 2.型号:单气 3.规格:压力监视≥1.6级 4.功能:监控每层楼供氧压力，确保系统运行安全 5.外观:圆弧设计 6.调试要求:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.本体安装 3.系统调试 | 1 | 台 |
| 4 | 设备带 | 1.名称:设备带220mm*60mm 2.材质:铝合金 3.规格:220mm*60mm [工程内容] 1.安装 2.调试 | 280 | m |
| 5 | 设备带堵头 | 1.名称：设备带堵头 2.种类、规格:详设计 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 136 | 个 |
| 6 | 铝合金装饰罩 | 1.名称：设备带堵头 2.材质:铝合金. 3.种类、规格:详设计 [工程内容] 1.制作 3.安装 | 95 | m |
| 7 | 维修阀DG4 | 1.名称:维修阀DG4 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DG4 4.连接形式:详设计 5.焊接方法:详设计 [工程内容] 1.安装 2.调试 | 44 | 个 |
| 8 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.气体种类:氧气 [工程内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.调试 | 71 | 个 |
| 9 | 防尘帽 | 1.名称:防尘帽 2.规格:标配 [工程内容] 1.安装 | 71 | 个 |
| 10 | 6YC-2接头 | 1.名称:6YC-2接头 2.规格:6YC-2 [工程内容] 1.安装 | 71 | 个 |
| 11 | 6YC-3接头 | 1.名称:6YC-3接头 2.规格:6YC-3 [工程内容] 2.安装 | 71 | 个 |
| 12 | 终端装饰环 | 1.名称:终端装饰环 2.规格:标配 [工程内容] 1.安装 | 71 | 个 |
| 13 | 五孔电源插座 | 1.名称:五孔电源插座 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.规格:220V 4.安装方式:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 142 | 个 |
| 14 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.型号:LED-4W 3.规格:220V 4.安装形式:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.本体安装 | 56 | 个 |
| 15 | 灯开关220V/10A | 1.名称:灯开关220V/10A 2.材质:大板开关 3.规格:220V/10A 4.安装方式:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 56 | 个 |
| 16 | 开关压条 | 1.名称:开关压条 2.规格:标配 [工程内容] 1.安装 | 142 | 个 |
| 17 | 灯罩 | 1.名称:灯罩 2.规格:标配 [工程内容] 2.安装 | 71 | 个 |
| 18 | 底座 | 1.名称:底座 2.规格:标配 [工程内容] 3.安装 | 71 | 个 |
| 19 | 电源线 | 1.名称:电源线 BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:满足设计及施工规范要求 6.配线部位:插座级灯具照明用线 7.配线线制:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.配线 | 780 | m |
| 20 | 氧气不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管06Cr19Ni10 2.规格:∅8X1 3.输送介质:氧气 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、气密性试验、吹扫与清洗设计要求:详设计 6.脱脂设计要求:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.安装 2.压力试验 3.气密性试验 4.吹扫、清洗 8.脱脂 | 400 | m |
| 21 | pvc套管 | 1.名称:PVC套管 2.材质:PVC管 3.规格:∅8mm 4.填料材质:石棉 [工程内容] 1.安装 2.石棉填充 | 71 | 个 |
| 22 | 显示屏 | 1.名称:显示屏YH-X245K 2.类别:显示房间号、床位号 3.规格:YH-X245K [工程内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 1 | 台 |
| 23 | 对讲主机 | 1.名称:对讲主机YH-968K 2.类别:显示房间号、床位号 3.型号:YH-968K 60门 4.安装方式:满足设计及施工规范要求 [工程内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 1 | 台 |
| 24 | 呼叫分机 | 1.名称:对讲分机YH-6399P 2.规格、型号:YH-6399P [工程内容] 1.本机安装 2.测试 | 56 | 个 |
| 25 | 传呼线 | 1.名称:传呼线 RVS-2*0.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5mm2 5.材质:满足设计及施工规范要求 6.配线部位:呼叫系统用线 7.配线线制:多芯 [工程内容] 1.配线 | 620 | m |
| 26 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.规格:标配 [工程内容] 1.安装 3.测试 | 1 | 批 |
| 备注：以上材料施工期间超出数量部分由中标单位自行承担，招标采购人不再承担增加费用。 |

5、对所售产品享有一年免费上门保修服务，终身维护。

6、中标方公司工作人员进场维户检修，必须通知招标方同意后进场，爱护医院其他设施设备，造成损坏或影响医疗业务开展，必须赔偿损失和维修维护达到招标方要求。

二、踏勘现场

*1、投标人必须踏勘项目现场后才能符合投标资格，报名成功后项目现场由招标方集中带领勘探。报名截止时间同为项目场地勘探截止时间，该时间内未能勘探现场的视为不满足投标资格。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、验收：

项目施工完成后，按国家现行建设工程质量验收规范标准执行。中标公司通知医学装备科组织验收，验收不合格项目由中标公司无条件完善和修整，直至达到验收合格，验收合格之前所产生的费用由中标公司负责。

第三、项目投标要求

一、参加投标的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商所报价格应包括：本项目为交钥匙工程，实行总价包干，报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、人工、保险费、安装调试费、验收、税费、培训费以及本项目施工过程中涉及的取电、用水、施工协调工作等相关费用，不受市场价格变化的影响。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标采购人不再补偿。

五、投标单位须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、投标文件一正一副，应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上分散采购小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，分散采购小组负责全部投标过程。

八、如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，分散采购小组有权宣布终止本次投标活动。

九、投标原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的投标文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次投标采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得投标成功的唯一依据）。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得投标成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十四、付款方式：验收合格后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期满后无质量问题付清全款。

十五、本投标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

投标单位名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标单位代表签字：

日期：

公章：